## Hoja1
Descripción: Inventario Dimensional
Manual de Calidad
P5.5.5 |  | DIMENSIONAL
Status | ID | Equipo / Patrón | Cant. | Alcance | Unidad | Resolución Grado | Fecha ultima Cal. | Fecha Sig. Cal. | Intervalo (meses) | Intervalo (años) | Marca | Modelo | Serie | Calibró | Informe | Descripción | Observaciónes | Resultado último informe | Comentarios
ACTIVO | KAL001 | Maquina Unidimensional | 1 | 0-600 | mm | 0.00001 | 2018-03-06 | 2019-03-06 | 12 | 1 | OKM JENA | ULM Opal 600 | 04106 | CENAM | CENAM | Certificado CENAM: CNM-CC-740-116/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Calibración patrones | Calibración externa | Desviación mín -0.46 μm / máx. 0.05 μm
INACTIVO | KAL002 | Comparador Electromecánico | 1 | 0-100 | mm | 0.00001 | 2014-03-11 | INACTIVO | 24 | 2 | Feinmess Jena | EMP25 | 10561262 | CENAM | CENAM | CNM-CC-740-107/2014 | Calibración de bloques patrón | Calibración externa | Repetibilidad 0.003 μm / Reposicionamiento 0.003 μm / Asimetría 0.004 μm / Linealidad 0.003 μm
ACTIVO | KAL003 | Micro-Hite | 1 | 0-600 | mm | 0.0001mm | 2017-06-30 | 2019-06-30 | 24 | 2 | TESA | Micro-Hite plus M 600 | 6H1309 03 | Kalibrix | KALIBRIX | Certificado KALIBRIX: KBX1706-0784 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Medidor de alturas de alta exactitud | Calibración externa | Calibración interna
ACTIVO | KAL004 | i-Checker | 1 | 0-101.6 | mm | 0.00001 | 2017-10-06 | 2019-10-06 | 24 | 2 | Mitutoyo | 170-303A | 0501903 | CENAM | CENAM | Certificado CENAM: CNM-CC-740-508/2017 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM2) | Calibrador de indicadores | Calibración externa | Desviación mín -0.06 μm / máx. 0.09 μm
ACTIVO | KAL005 | Magnificador Óptico | 1 | X: 200 Y: 100 | mm | 0.001 | 2017-03-18 | 2019-03-18 | 24 | 2 | TESA | 06830428 | 6D003-5 | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX17-0211 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Medición gage | Calibracion interna
ACTIVO | KAL006 | BlueLEVEL BASIC con display BlueMETER BASIC N4046 | 1 | 1 | μm/m | 0.001 mm/m | 2016-10-13 | 2018-10-13 | 24 | 2 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | BlueLEVEL BASIC - H | N0105 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | PTB | Certificado WYLER: 1005724 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM-2) | Equipo para calibración de mesas de granito | Calibración externa
ACTIVO |  | BlueLEVEL BASIC con display BlueMETER BASIC N4046 | 1 | 1 | μm/m | 0.001 mm/m | 2016-10-13 | 2018-10-13 | 24 | 2 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | BlueLEVEL BASIC - W | N0106 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | PTB | Certificado WYLER: 1005724 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM-2) | Equipo para calibración de mesas de granito | Calibración externa
INACTIVO | KAL007 | CIM | 1 | 0-500 | mm | 0.0001 mm | 2014-11-06 | INACTIVO | 24 | 2 | Mahr | 828 CIM 500 | 1137/98 |  |  | Certificado Mahr: c-1137141106 (Patrón Physikalisch-Technische Bundesantalt (PTB)
ACTIVO | KAL008 | Comparador Electromecánico | 1 | 0 - 100 | mm | 0.000005 mm | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 24 | 2 | TESA | 05930005 | 7F 01 | CENAM | CNM-CC-740-432-2017 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-432-2017 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM2) | Calibración de bloques patrón
ACTIVO | KAL010 | Maestro de Long. Fijas | 1 | 0-600 | mm | - | 2017-10-23 | 2019-10-23 | 24 | 2 | Mitutoyo | 515-742 | 0410027 | Mitutoyo | CENAM | Certificado CENAM:CNM-CC-740-516/2017 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Maestro de longitudes fijas con pasos constantes | Calibración externa | Desviación mín 0.00 μm / máx. 3.48 μm
ACTIVO | KAL011 | Escuadra | 1 | 0-600 | mm | 0.0025 mm / 150 mm | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 48 | 4 | Starrett | 20 | -- | Cidesi | CIDESI | Certificado CIDESI: PENDIENTE (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) Acreditación ema: D-39 | Medición de perpendicularidad | Calibración externa | Desviación mín 0.005 mm / máx. 0.012 mm
ACTIVO | KAL012 | Nivel | 1 | Longitud de la superficie: 100 | mm | 0.02 mm/m | 2016-05-30 | 2019-05-30 | 36 | 3 | Wyler | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX1605-1064 (Patrón WYLER AG, CH-8405 Winterthur) | Calibración mesas de planitud | Calibración interna | Calibrar
ACTIVO | KAL013 | Starret Vision | 1 |  | mm | 0.0001 | 2015-04-29 | INACTIVO | 24 | 2 | Starrett | AVR300 | -- |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1503-1097 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL015 | Mesa de planitud | 1 | 800x600 | mm | 1 | 2016-08-31 | 2018-08-31 | 24 | 2 | Naturhartgestein | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX1608-1203 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Mesa de planitud Grado 1 | Calibración interna | Grado 1 / Desviación planitud 10,0 μm
ACTIVO | KAL016 | Bloques cortos acero | 10 | 0.105-1 | pulg | 0 | 2016-07-29 | 2018-07-29 | 24 | 2 | Mitutoyo | 516-922-16 | 1002518 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1607-1101 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para calibración de instrumentos | Calibración interna | Grado 0
ACTIVO | KAL017 | Bloques cortos acero | 15 | 2-100 | mm | K | 2016-12-15 | 2018-12-15 | 24 | 2 | Mitutoyo | -- | -- | CENAM | CENAM | KBX1612-0459 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para calibración de bloques | Calibración externa | Grado K
ACTIVO | KAL018 | Bloques cortos acero | 3 | 2-4 | pulg | 0 | 2016-07-28 | 2018-07-28 | 24 | 2 | Fowler | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1607-1102 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para micrómetro en acero de 2 a 4 pulg | Calibración interna | Grado 0
ACTIVO | KAL019 | Bloques largos acero | 8 | 5-20 | pulg | 2 | 2018-03-09 | 2020-03-09 | 24 | 2 | Fowler | 53-670-008 | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1803-0119 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para micrómetro en acero de 5 a 20 pulg | Calibración interna | Grado 0 / Grado AS1
ACTIVO | KAL020 | Bloques cortos acero | 3 | 50-100 | mm | 1 | 2018-01-03 | 2020-01-03 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KalibrixKBX1801-0044 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de pares de bloques cortos en 50x2 y 100x2 | Calibración interna | Grado 0 / Grado 1
ACTIVO | KAL021 | Bloques cortos acero | 13 | 2.5-100 | mm | 1 | 2018-05-30 | 2020-05-30 | 24 | 2 | -- | -- | 94945 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1805-0888 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para micrómetro en Acero 2.5-100 mm | Calibración interna | Grado 1/ Grado 2
ACTIVO | KAL022 | Bloques cortos acero | 15 | 2-100 | mm | 0 | 2018-01-04 | 2020-01-04 | 24 | 2 | Koba | -- | 87434 | Kalibrix | KALIBRIX | Certificado Kalibrix KBX1801-0045 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego Bloques Patrón en Grado K - 2 Bloques Patrón de 2 mm (NS 46686 y 48984) | Calibración externa | Grado K
ACTIVO | KAL023 | Bloques cortos acero | 11 | 2.5-100 | mm | 0 | 2016-03-08 | 2018-09-08 | 30 | 2.5 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1603-0216 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego bloques Patrón | Calibración interna | Grado 0 / Grado 1/ Grado 2
INACTIVO | KAL024 | Bloque Largo | 1 | 600 | mm | 0 | 2009-07-22 | 2014-03-22 | 56 | 4.6667 | -- | -- | 10043 | CENAM | CENAM | Certificado Cenam CNM-CC-740-108/2010 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Bloque Patrón Largo | Calibración externa | Grado 0
ACTIVO | KAL025 | Bloques cortos acero | 2 | 50-100 | mm | 0 | 2016-07-29 | 2018-07-29 | 24 | 2 | Mitutoyo | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1607-1103 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Bloques de 50 y 100 mm junto a KAL026 | Calibración interna | Grado 1
ACTIVO | KAL026 | Bloques Largos acero | 4 | 200 - 500 | mm | 0/1 | 2017-01-13 | 2019-01-13 | 24 | 2 | Stille | -- | -- | CENAM | CENAM | Certificado Cenam CNM-CC-740-005/2017 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Primer juego de Bloques Largos | Calibración externa | Grado 0 / Grado 1
ACTIVO | KAL027 | Bloques cortos cerámica | 10 | 2.5-25 | mm | 1 | 2016-06-02 | 2018-06-02 | 24 | 2 | Mitutoyo | 516-157-10 | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1606-0003 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Bloques cerámica para Calibración de Micrómetros | Calibración interna | Grado 0 / Grado 1
ACTIVO | KAL028 | Bloques cortos acero | 10 | 27.5-50 | mm | 1 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 24 | 2 | -- | -- | 88873 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1605-1093 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para micrómetros de 25 a 50 mm | Calibración interna | Grado 1 / Grado 2
INACTIVO | KAL029 | Bloque corto acero | 1 | 41.3 | mm | 0 | 2009-10-31 | 2013-12-31 | 50 | 4.1667 | RFK | -- | 1538 | Kalibrix | CENAM | KDI0910-083 | Bloques para Calibradores | Calibración interna | Grado 1
INACTIVO | KAL030 | Bloques largos acero | 3 | 131.4-281.2 | mm |  | 2009-10-30 | 2013-12-30 | 50 | 4.1667 | Längemesstechnik | -- | 1538 | Kalibrix | CENAM | KAL0910-348 | Bloques para Calibradores | Calibración interna
ACTIVO | KAL031 | Bloques Largos | 3 | 200-400 | mm | - | 2018-02-03 | 2020-02-03 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1802-0086 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de tres bloques largos 200, 300 400 mm | Calibración interna
ACTIVO | KAL032 | Bloques Largos | 4 | 125-250 | mm | 1 | 2018-01-02 | 2020-01-02 | 24 | 2 | Stille | -- | -- | CENAM | CENAM | Certificado Cenam CNM-CC-740-600-2017 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de cuatro bloques largos 125, 150, 175, 250 mm | Calibración externa | Grado 0
ACTIVO | KAL033 | Bloques cortos acero | 45 | 1-100 | mm | 1 | 2016-08-29 | 2018-08-29 | 24 | 2 | -- | -- | 505136 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1608-0948 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de Bloques Patrón en Grado 1 | Calibración interna | Grado 0 / Grado 1/ Grado 2
ACTIVO | KAL034 | Bloques cortos acero | 3 | 26.877-33.123 | mm | 1 | 2017-08-21 | 2019-08-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1608-0493 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de Bloques para la máquina ULM Opal 600 | Calibración interna | Grado 1/ Grado 2
ACTIVO | KAL035 | Lainas | 3 | 0.103 - 1.02 | mm |  | 2017-09-20 | 2019-09-20 | 24 | 2 | Phynix | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX1709-0428 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Juego de 7 laminas para medidor de espesores | Calibración Interna
INACTIVO | KAL036 | Bloques cuadrados | 4 | 0.5-4 | pulg | 0 | 2012-09-17 | 2015-09-17 | 36 | 3 | Mitutoyo | -- | -- | Kalibrix | CENAM | KDI1209-097 | Bloques para calibración instrumentos | Calibración interna | Grado 0
ACTIVO | KAL037 | Bloques rectangulares | 9 | 1.00 - 100 | mm | K | 2017-09-20 | 2019-09-20 | 24 | 2 | Hoffman | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado CENAM:CNM-CC-740-461-2017 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Bloques para calibración de bloques patron | Calibración Externa | Grado k
ACTIVO | KAL038 | Bloques rectangulares | 87 | 0.5 - 100 | mm | K | 2017-03-02 | 2019-03-02 | 24 | 2 | Hoffman | 050232 | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Hoffmann: 55200 (Patrón gauge blocks inventory-no.: 010-002 (50653 PTB 13), "Tesa UPC, device-inventory-no. "020-001", electronic measuring iinstrument-inventory-no. "020-002".") | Bloques para calibración de bloques patron | Calibración Externa | Grado k
ACTIVO | KAL040 | Anillo 2.0 | 1 | 2 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0126 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL041 | Anillo Patrón | 1 | 2.499 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0120 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL042 | Anillo Patrón | 1 | 3.001 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0127 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL043 | Anillo Patrón | 1 | 3.5 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0119 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL044 | Anillo Patrón | 1 | 4 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0123 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL045 | Anillo Patrón | 1 | 4.499 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0122 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL046 | Anillo Patrón | 1 | 4.999 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0130 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL047 | Anillo Patrón | 1 | 5.999 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0149 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL048 | Anillo Patrón | 1 | 7.001 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0118 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL049 | Anillo Patrón | 1 | 7.999 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0143 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
ACTIVO | KAL050 | Anillo Patrón | 1 | 8.999 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0114 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | falta hacer informe
P5.5.5 Inventario de equipo y patrones para la calibración | KAL051 | Anillo Patrón | 1 | 10 | mm |  | 2015-11-04 | BAJA | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KAL1310-231 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | BAJA
ACTIVO | KAL052 | Anillo Patrón | 1 | 11 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0138 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 10.9988 mm, D2= 10.999.89 mm
ACTIVO | KAL053 | Anillo Patrón | 1 | 12 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0167 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 12.0001 mm, D2= 11.9999 mm
ACTIVO | KAL054 | Anillo Patrón | 1 | 12.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0144 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 12.9987 mm, D2= 12.9989 mm
ACTIVO | KAL055 | Anillo Patrón | 1 | 13.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0140 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 13.9982 mm, D2= 13.9983 mm
ACTIVO | KAL056 | Anillo Patrón | 1 | 14.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0145 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 15.0009 mm, D2= 15.0012 mm
ACTIVO | KAL057 | Anillo Patrón | 1 | 16.001 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0161 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 16.0003 mm, D2= 16.0004 mm
ACTIVO | KAL058 | Anillo Patrón | 1 | 17 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0158 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 16.9995 mm, D2= 16.9994 mm
ACTIVO | KAL059 | Anillo Patrón | 1 | 17.998 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0159 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 17.9980 mm, D2= 17.9976 mm
ACTIVO | KAL060 | Anillo Patrón | 1 | 19.002 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0155 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 19.0020 mm, D2= 19.0020 mm
ACTIVO | KAL061 | Anillo Patrón | 1 | 19.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0156 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 19.9987 mm, D2= 19.9987 mm
ACTIVO | KAL062 | Anillo Patrón | 1 | 24.999 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0153 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 24.9997 mm, D2= 24.9995 mm
ACTIVO | KAL063 | Anillo Patrón | 1 | 30 | mm |  | 2017-11-15 | 2019-11-15 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0152 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 30.0009 mm, D2= 30.0009 mm
ACTIVO | KAL064 | Anillo Patrón | 1 | 35 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0192 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 34.9995 mm, D2= 34.9995 mm
ACTIVO | KAL065 | Anillo Patrón | 1 | 40 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0190 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 40.0006 mm, D2= 40.0008 mm
ACTIVO | KAL066 | Anillo Patrón | 1 | 44.999 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0175 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 44.9999 mm, D2= 44.9998 mm
ACTIVO | KAL067 | Anillo Patrón | 1 | 50.002 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0182 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 50.0031 mm, D2= 50.0034 mm
ACTIVO | KAL068 | Anillo Patrón | 1 | 54.999 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0172 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 55.9999 mm, D2= 55.0002 mm
ACTIVO | KAL069 | Anillo Patrón | 1 | 60 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0174 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 60.0003 mm, D2= 60.0010 mm
ACTIVO | KAL070 | Anillo Patrón | 1 | 65.002 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1710-0785 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 65.0022 mm, D2= 65.0011 mm
ACTIVO | KAL071 | Anillo Patrón | 1 | 69.999 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1710-0792 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 69.9992 mm, D2= 69.9993 mm
ACTIVO | KAL072 | Anillo Patrón | 1 | 79.999 | mm |  | 2017-11-22 | 2019-11-22 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0199 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 79.9982 mm, D2= 79.9982 mm
ACTIVO | KAL073 | Anillo Patrón | 1 | 84.999 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1710-0786 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 85.0004 mm, D2= 85.0005 mm
ACTIVO | KAL074 | Anillo Patrón | 1 | 90 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1710-0790 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 90.0002 mm, D2= 90.0000 mm
ACTIVO | KAL075 | Anillo Patrón | 1 | 95.001 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1710-0794 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Calibración de instrumentos | Calibración interna | D1= 95.0005 mm, D2= 95.0003 mm
ACTIVO | KAL076 | Anillo Patrón | 1 | 100 | mm |  | 2018-04-09 | 2020-04-09 | 24 | 2 | Stille | -- | n/a | CENAM | CENAM | Certificado CENAM CNM-CC-740-147/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Anillo original de ULM | Calibración externa | Desviación mín 0.6 μm / máx. 0.8 μm
ACTIVO | KAL077 | Anillo Patrón | 1 | 10 | mm |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0132 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL080 | Anillo Patrón | 1 | 50 | mm | X | 2018-04-09 | 2020-04-09 | 24 | 2 | Stille | -- | 82072 | CENAM | CENAM | Certificado CENAM: CNM-CC740-139/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Anillo original de ULM | Calibración externa | Desviación mín 0.8 μm / máx. 0.9 μm
ACTIVO | KAL081 | Anillo Patrón | 1 | 14 | mm | X | 2018-04-06 | 2020-04-06 | 24 | 2 | Stille | -- | 81145 | CENAM | CENAM | Certificado CENAM: CNM-CC-740-138/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Anillo original de ULM | Calibración externa | Desviación mín -0.7 μm / máx. -0.5 μm
ACTIVO | KAL082 | Anillo Patrón | 1 | 11.820 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0166 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL083 | Anillo Patrón | 1 | 11.820 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0139 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL084 | Anillo Patrón | 1 | 18.000 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0163 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL085 | Anillo Patrón | 1 | 18.001 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | Einst. | -- | 2369 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0164 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL086 | Anillo Patrón | 1 | 24.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1711-0142 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL087 | Anillo cuerda M8-6h | 1 | 4.999 | mm |  | 2015-11-04 | INACTIVO | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1511-0159 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Anillo cuerda "No Pasa" | Calibración interna
INACTIVO | KAL088 | Anillo cuerda M12-6g | 1 | M 12-6g | mm |  | 2015-11-04 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-116 | Anillo cuerda "Pasa" | Calibración interna
INACTIVO | KAL090 | Escala Graduada | 1 | 0-300 | mm | 0.5 | 2015-07-07 | 2018-01-07 | 30 | 2.5 | Mitutoyo | 172-161 | 19575 | CENAM |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-309/2015 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Escala de vidrio de 300 mm | Calibración externa | Desviación mín 0.0 μm / máx. -3 μm
ACTIVO | KAL091 | Escala Graduada 50 | 1 | 0-50 | mm | 0.1 mm | 2018-02-13 | 2020-02-13 | 24 | 2 | Mtutoyo | -- | 21376 | CENAM |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-046/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Escala de vidrio de 50 mm | Calibración externa | Desviación mín 0.0 μm / máx. -2.4 μm
ACTIVO | KAL092 | Escala Graduada 180 | 1 | 0-180 | mm | 5 mm | 2018-02-06 | 2020-02-06 | 24 | 2 | Mitutoyo | 172-118 | 84629 | CENAM |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-039/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Escala de Vidrio de 180 mm | Calibración externa | Desviación mín 0.0 μm / máx. 0.3 μm
ACTIVO | KAL093 | Escala graduada | 1 |  | inch |  | 2018-02-02 | 2020-02-02 | 24 | 2 | -- | -- | -- | CENAM |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-037/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Retícula cuadriculada de vidrio | Calibración externa
BAJA DEF. | KAL094 | Paralela óptica 12+0.01 | 1 |  |  |  | 2005-05-30 | BAJA | 36 | 3 | Mitutoyo | 157-101 | 05325 | UNAM |  | SM 05067 | Paralela óptica | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL095 | Juego de paralelas ópticas 12.00-12.12-12.25-12.37 | 4 |  |  |  |  | BAJA |  | 0 | [6 empty] | Paralela óptica | BAJA | BAJA
INACTIVO | KAL096 | Paralela óptica 0.5000" ± 0.0004" | 1 | 30 Æ | mm |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-109 | 001784 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-392/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica en juego de bloques patrón cortos NS 1002518 | Calibración externa | Planicidad 0.06 μm / Paralelismo 0.11 arcsec
ACTIVO | KAL | Plano óptico 45 mm | 1 | 0.0001 mm | mm | N/A | 2010-08-04 | INACTIVO | - | #VALUE! | Mitutoyo | 158-118 | 001960 | CIO | RU / CENAM | CIO-IC-390/2010 | Plano óptico | Calibración externa | Planicidad 0.06 μm
INACTIVO | KAL098 | Juego de paralelas ópticas | 4 | 12.00 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-101 | 010135 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.00mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.09 μm / Paralelismo 0.10 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.12 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-102 | 003278 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.12mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.13 μm / Paralelismo 0.18 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.25 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-103 | 003352 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.25mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.08 μm / Paralelismo 0.10 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.37 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-104 | 003565 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.37mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.14 μm / Paralelismo 0.09 arcsec
INACTIVO | KAL099 | Juego de lupas | 3 | 10X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
INACTIVO |  |  |  | 5X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
INACTIVO |  |  |  | 2X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
ACTIVO | KAL100 | Anillo Patrón | 1 | 39.999 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0178 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 24.9969 mm, D2= 24.9966 mm
ACTIVO | KAL101 | Anillo Patrón | 1 | 24.996 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0154 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 24.9969 mm, D2= 24.9966 mm
ACTIVO | KAL102 | Anillo Patrón | 1 | 16.9990 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0146 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 17.0004 mm, D2= 17.0004 mm
ACTIVO | KAL103 | Anillo Patrón | 1 | 16.000 | mm |  | 2017-11-16 | 2019-11-16 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0160 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 16.0008 mm, D2= 16.0008 mm
ACTIVO | KAL104 | Anillo Patrón | 1 | 14.998 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0135 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 14.9981 mm, D2= 14.9978 mm
ACTIVO | KAL105 | Anillo Patrón | 1 | 14.00 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0136 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 13.9996 mm, D2= 14.0000 mm
ACTIVO | KAL106 | Anillo Patrón | 1 | 11.999 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0137 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 11.9983 mm, D2= 11.9981 mm
ACTIVO | KAL107 | Anillo Patrón | 1 | 9.000 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0150 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 9.0002 mm, D2= 9.0001 mm
ACTIVO | KAL108 | Anillo Patrón | 1 | 6.9995 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0113 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 6.9989 mm, D2= 6.9990 mm
ACTIVO | KAL109 | Anillo Patrón | 1 | 5.000 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0131 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 4.9973 mm, D2= 4.9999 mm
ACTIVO | KAL110 | Anillo Patrón | 1 | 4 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0129 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 4.0006 mm, D2= 4.0007 mm
ACTIVO | KAL111 | Anillo Patrón | 1 | 100.000 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0795 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 100.0012 mm, D2= 100.0007 mm
ACTIVO | KAL112 | Anillo Patrón | 1 | 95.003 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0796 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 95.0035 mm, D2= 95.0030 mm
ACTIVO | KAL113 | Anillo Patrón | 1 | 88.0000 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0798 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 87.9986 mm, D2= 87.9984 mm
ACTIVO | KAL114 | Anillo Patrón | 1 | 87.0000 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0788 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 87.0003 mm, D2= 87.0005 mm
ACTIVO | KAL115 | Anillo Patrón | 1 | 90.0007 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710- 0783 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 90.0000 mm, D2= 90.0003 mm
ACTIVO | KAL116 | Anillo Patrón | 1 | 98.012 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0793 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 98.0109 mm, D2= 98.0112 mm
ACTIVO | KAL117 | Anillo Patrón | 1 | 74.9997 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0791 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 75.0002 mm, D2= 74.9999 mm
ACTIVO | KAL118 | Anillo Patrón | 1 | 53.010 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0171 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 53.0105 mm, D2= 53.0107 mm
ACTIVO | KAL119 | Anillo Patrón | 1 | 75.011 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0784 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 75.0114 mm, D2= 75.0114 mm
ACTIVO | KAL120 | Anillo Patrón | 1 | 45.0010 | mm |  | 2017-11-10 | 2019-11-10 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0176 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 45.0027 mm, D2= 45.0028 mm
ACTIVO | KAL121 | Anillo Patrón | 1 | 61.998 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0797 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 61.9980 mm, D2= 61.9978 mm
ACTIVO | KAL122 | Anillo Patrón | 1 | 68.011 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0198 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 68.0120 mm, D2= 68.0125 mm
ACTIVO | KAL123 | Anillo Patrón | 1 | 54.9990 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0173 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 55.0012 mm, D2= 55.0014 mm
ACTIVO | KAL124 | Anillo Patrón | 1 | 80.000 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0789 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 80.0077 mm, D2= 80.0083 mm
ACTIVO | KAL125 | Anillo Patrón | 1 | 70.0005 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0170 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 70.0026 mm, D2= 70.0022 mm
ACTIVO | KAL126 | Anillo Patrón | 1 | 65.002 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0197 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 64.9998 mm, D2= 64.9999 mm
ACTIVO | KAL127 | Anillo Patrón | 1 | 85.0020 | mm |  | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1710-0787 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 84.9996 mm, D2= 84.9996 mm
ACTIVO | KAL128 | Anillo Patrón | 1 | 21.9990 | mm |  | 2017-11-16 | 2019-11-16 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0193 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 22.0010 mm, D2= 22.0009 mm
ACTIVO | KAL129 | Anillo Patrón | 1 | 62.500 | mm |  | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0196 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 62.5001 mm, D2= 62.5004 mm
ACTIVO | KAL130 | Anillo Patrón | 1 | 44.210 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0183 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 44.2111 mm, D2= 44.2113 mm
ACTIVO | KAL131 | Anillo Patrón | 1 | 49.9980 | mm |  | 2017-11-10 | 2019-11-10 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0181 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 49.9989 mm, D2= 49.9993 mm
ACTIVO | KAL132 | Anillo Patrón | 1 | 41.9985 | mm |  | 2017-11-10 | 2019-11-10 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0179 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 41.9998 mm, D2= 41.9993 mm
ACTIVO | KAL133 | Anillo Patrón | 1 | 43.500 | mm |  | 2017-11-10 | 2019-11-10 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0180 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 43.5004 mm, D2= 43.5016 mm
ACTIVO | KAL134 | Anillo Patrón | 1 | 59.9984 | mm |  | 2017-11-10 | 2019-11-10 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0177 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 59.9980 mm, D2= 59.9988 mm
ACTIVO | KAL135 | Anillo Patrón | 1 | 35.001 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0184 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 34.9987 mm, D2= 34.9998 mm
ACTIVO | KAL136 | Anillo Patrón | 1 | 37.011 | mm |  | 2017-11-13 | 2019-11-13 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0187 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 37.0096 mm, D2= 37.0102 mm
ACTIVO | KAL137 | Anillo Patrón | 1 | 26.0020 | mm |  | 2017-11-15 | 2019-11-15 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0189 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 26.0031 mm, D2= 26.0033 mm
ACTIVO | KAL138 | Anillo Patrón | 1 | 32.0000 | mm |  | 2017-11-22 | 2019-11-22 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0185 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 31.9998 mm, D2= 31.9997 mm
ACTIVO | KAL139 | Anillo Patrón | 1 | 27.510 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0188 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 27.5105 mm, D2= 27.5109 mm
ACTIVO | KAL140 | Anillo Patrón | 1 | 28.9997 | mm |  | 2017-11-17 | 2019-11-17 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0194 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 29.0011 mm, D2= 29.0015 mm
ACTIVO | KAL141 | Anillo Patrón | 1 | 29.9994 | mm |  | 2017-11-15 | 2019-11-15 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0191 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 30.0038 mm, D2= 30.0038 mm
ACTIVO | KAL142 | Anillo Patrón | 1 | 23.9980 | mm |  | 2017-11-16 | 2019-11-16 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0186 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 24.0017 mm, D2= 24.0016 mm
ACTIVO | KAL143 | Anillo Patrón | 1 | 19.0004 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0141 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 19.0006 mm, D2= 19.0008 mm
ACTIVO | KAL144 | Anillo Patrón | 1 | 17.9990 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0147 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 17.9997 mm, D2= 18.0002 mm
ACTIVO | KAL145 | Anillo Patrón | 1 | 16.005 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0157 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 16.0061 mm, D2= 16.0060 mm
ACTIVO | KAL146 | Anillo Patrón | 1 | 19.9990 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0162 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 19.9994 mm, D2= 19.9993 mm
ACTIVO | KAL147 | Anillo Patrón | 1 | 10.500 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0168 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 10.5005 mm, D2= 10.5006 mm
ACTIVO | KAL148 | Anillo Patrón | 1 | 11.0000 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0169 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 10.9980 mm, D2= 10.9976 mm
ACTIVO | KAL149 | Anillo Patrón | 1 | 12.9993 | mm |  | 2017-11-21 | 2019-11-21 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0165 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 13.0005 mm, D2= 13.0006 mm
ACTIVO | KAL150 | Anillo Patrón | 1 | 5.9998 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0116 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 6.0001 mm, D2= 6.0000 mm
ACTIVO | KAL151 | Anillo Patrón | 1 | 7.499 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0151 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 7.5000 mm, D2= 7.4997 mm
ACTIVO | KAL152 | Anillo Patrón | 1 | 6.510 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0133 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 6.5103 mm, D2= 6.5102 mm
ACTIVO | KAL153 | Anillo Patrón | 1 | 9.520 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0115 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 9.5197 mm, D2= 9.5198 mm
ACTIVO | KAL154 | Anillo Patrón | 1 | 10.00 | mm |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0117 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 9.9998 mm, D2= 9.9997 mm
ACTIVO | KAL155 | Anillo Patrón | 1 | 8.000 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0134 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 7.9997 mm, D2= 7.9992 mm
ACTIVO | KAL156 | Anillo Patrón | 1 | 8.499 | mm |  | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0148 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 8.5001 mm, D2= 8.4999 mm
ACTIVO | KAL157 | Anillo Patrón | 1 | 3.0000 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0125 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | D1= 2.993 mm, D2= 2.993 mm
ACTIVO | KAL158 | Anillo Patrón | 1 | 2.000 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0124 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL159 | Anillo Patrón | 1 | 1.000 | mm |  | 2017-11-28 | 2019-11-28 | 24 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0121 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL160 | Anillo Patrón | 1 | 23.005 | mm |  | 2017-11-16 | 2019-12-16 | 25 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0195 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  |  | D1= 23.0038 mm, D2= 23.0038 mm
ACTIVO | KAL161 | Anillo Patrón | 1 | 0.2 | pulg. |  | 2017-11-28 | 2019-12-28 | 25 | 2 | -- | -- | -- |  |  | Certificado Kalibrix KBX1711-0128 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  |  | D1= 5.0798 mm, D2= 5.0796 mm
INACTIVO | KAL190 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-06-26 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 16 0032 |  |  | KBX1506-0942 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL191 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-08-11 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 120 0009 |  |  | KBX1507-0987 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL192 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | A4 0002 |  |  | KBX1506-0653 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL193 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-01 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | A4 0001 |  |  | KBX1506-0744 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL194 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2016-01-07 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | A10 0014 |  |  | KBX1601-0010 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL195 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 16 0063 |  |  | KBX1506-0651 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL196 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 60 0025 |  |  | KBX1506-0652 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL197 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 0908/3 |  |  | KBX1506-1041 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL198 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2016-01-06 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  | 0910/4 |  |  | KBX1601-0025 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL200 | Calibrador macho 40 H7 | 1 | pasa(39.9970-40.0055)no pasa(40.0230-40.0270) | mm |  | 2011-08-11 | INACTIVO | 48 | 4 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-127 | Calibrador pasa/no pasa macho 40 H7 | Calibración interna
INACTIVO | KAL210 | Calibrador cuerda macho M 12-6H | 1 | M12-6H | mm |  | 2011-08-11 | INACTIVO | 48 | 4 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-129 | Calibrador cuerda pasa/no pasa macho M12-6H | Calibración interna
0
PDTE. | KAL | Patron de alturas | 1 | 6.3500 | mm |  |  | URGE | 24 | 2 | Tesa | 07.60219 | 2Z 0015 01 |  |  |  | Patrón de alturas | Calibración interna
0
ACTIVO | KAL220 | Indicador palanca | 1 | 0 - 0.8 | mm | 0.01 | 2016-10-06 | 2019-10-06 | 36 | 3 | Mitutoyo | 513-404 | EDS752 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0063 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Indicador tipo palanca | Calibración interna | Desviación mín -7.28 μm / máx. -7.78 μm
ACTIVO | KAL221 | Indicador palanca | 1 | 0 - 0.02 | mm | 0.002 | 2016-10-06 | 2019-10-06 | 36 | 3 | Mitutoyo | 513-405 | EBZ879 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0062 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Indicador tipo palanca | Calibración interna | Desviación mín 1.12 μm / máx. 2 μm
ACTIVO | KAL222 | Palpador inductivo | 1 | 0.0001 | mm | 0 - 0.224 mm | 2015-04-20 | 2018-04-20 | 36 | 3 | TESA | GTL 22 USB/03230201 | 7C000406 | TESA |  | Certificado TESA 7C 6003 232 10 | Palpador inductivo | Calibración interna
ACTIVO | KAL230 | Micrómetro Exterior | 1 | 0-25 | mm | 0.001 | 2016-10-07 | 2019-10-07 | 36 | 3 | Mitutoyo | 293-240 | 45076958 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0074 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Micrómetro digital para exteriores 25 mm | Calibración interna | Desviación mín 0 μm / máx. 0.0004 μm
ACTIVO | KAL231 | Micrómetro Interior de 2 puntos | 1 | 100-125 | mm | 0.01 | 2016-10-03 | 2020-10-03 | 48 | 4 | Mitutoyo | 139-001 | 66012394 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1610-0904 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Micrómetro analogico para interiores 100-125 mm | Calibración interna | Desviación mín -0.0012 μm / máx. -0.0015 μm
INACTIVO | KAL232 | Escuadra | 1 | 200 X 130 | mm | Precision 1 | 2015-11-20 | INACTIVO | 12 | 1 | GARANT | 451040 | 009149 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1511-0079 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  | Desviación mín 0 mm / máx. 0.004 mm
INACTIVO | KAL233 | Escuadra | 1 | 200 X 130 | mm | Precision 1 | 2015-11-20 | INACTIVO | 12 | 1 | GARANT | 451030 | 012138 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1511-0622 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  | Desviación mín 0.001 mm / máx. 0.005 mm
INACTIVO | KAL234 | Set de radios | 26 | 0.5 - 13 | mm |  | 2015-11-10 | INACTIVO | 24 | 2 | Holex |  | 477550 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1511-0077 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL235 | set de soportes |  | 10 - 37 | mm |  |  | N/A |  | 0 | Cliparc | [6 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
INACTIVO | KAL236 | Medidor de Espesores | 1 | 0 - 30 | mm | 0.02 mm | 2016-12-15 | INACTIVO | 12 | 1 | Kroeplin | C330 | LC34O018 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1612-0434 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  | Desviación mín 0 mm / máx. 0.04 mm
INACTIVO | KAL239 | Calibrador vernier | 1 | 0-150 | mm | 0.02 | 2012-09-17 | INACTIVO | 48 | 4 | Surtek | - | 122203 |  |  | Certificado KALIBRIX: KDI1209-0103 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Equipo para cursos | Calibración interna | calibrar
INACTIVO | KAL240 | Calibrador Digital | 1 | 0-150 | mm | 0.01 | 2012-09-17 | INACTIVO | 36 | 3 | Mitutoyo | 500-196-20 | 05624626 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KDI1209-102 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Calibrador digital 150 mm - 0.01 mm | Calibración interna | calibrar
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier | 1 | 0-170 | mm | 0.05 |  | INACTIVO |  | 0 | Scala | 222A |  |  |  |  | Calibrador vernier Scala 150 mm - 0.05 mm | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier | 1 | 0-150 | mm | 0.05 |  | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo |  | 96571 |  |  |  | Calibrador vernier Mitutoyo 150 mm - 0.05 mm | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier profundidad | 1 | 0-150 | mm | 0.02 |  | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo |  | 168373 |  |  |  | Calibrador vernier prof. Mitutoyo 150 mm - 0.02 mm | BAJA | BAJA
INACTIVO | KAL244 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.013-0.018 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-374 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL245 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.016-0.021 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-375 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL246 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.019-0.024 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-376 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL247 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.022-0.027 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-377 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL248 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.025-0.030 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-378 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL249 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.026-0.031 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-379 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL250 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.028-0.033 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-380 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL251 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.029-0.034 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-381 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL252 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.030-0.035 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-382 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL253 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.032-0.037 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-383 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL254 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.033-0.038 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-384 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL255 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.034-0.039 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-385 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL256 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.036-0.041 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-386 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL257 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.037-0.042 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-387 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL258 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.039-0.044 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-388 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL259 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.039-0.044 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-389 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL260 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.041-0.046 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-390 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL261 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.045-0.050 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-391 ( Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL262 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.052-0.057 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-392 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL263 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.059-0.064 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-393 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL264 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.068-0.073 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-394 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL265 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.131-0.134 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-395 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL266 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.151-0.154 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-396 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL270 | Perno Patrón | 1 | 1.333 | mm |  | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-478/2017 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna | Desviación -0.0002
ACTIVO | KAL271 | Juego de Pernos Patrón | 7 | 5-35 | mm | Z | 2016-01-05 | 2018-07-05 | 30 | 2.5 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1601-0007 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
ACTIVO | KAL280 | Juego de limitadores semicilíndricos 5mm | 4 | 5 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090204 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0046 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090221 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0046 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090222 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0046 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090226 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0046 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO | KAL281 | Juego de limitadores semicilíndricos 12mm | 4 | 12 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100005 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0047 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100015 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0047 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100031 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0047 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100054 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0047 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Limitadores semicilíndrocs para la calibración de instrumentos | Calibración interna
BAJA DEF. | KAL290 | Barra de ajuste | 1 | 1.00 | pulg. |  | 2009-10-30 | BAJA | 24 | 2 | Starrett |  |  | Kalibrix |  | KAL0910-343 | Barra de ajuste para micrómetro | BAJA
inactivo | KAL291 | Barra de ajuste | 1 | 1.00 | pulg. |  | 2016-01-05 | inactivo | 24 | 2 | Mitutoyo | 167-141 | 4115613 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1601-0801 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Barra de ajuste para micrómetro | Calibración interna
ACTIVO | KAL292 | Llave con Long. Conocida | 1 | 176.95 | mm |  | 2011-01-12 | 2014-01-12 | 36 | 3 | Stanley | - | - | Kalibrix |  | KAL1101-343 | Llave para apoyo en Medición de Par Torsional | Calibración interna
ACTIVO | KAL294 | Juego de reglas | 3 | 0-24 | pulg | 1/16 pulg | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | ASE-24 |  |  |  |  | Apoyo a mesas de granito | No requiere calibración | No requiere calibración
ACTIVO |  |  |  | 0-1000 | mm | 1 mm | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | AMSE 1000 |  |  |  |  | Apoyo a mesas de granito | No requiere calibración | No requiere calibración
ACTIVO |  |  |  | 0-1500 | mm | 1 mm | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | AMSE 1500 |  |  |  |  | Apoyo a mesas de granito | No requiere calibración | No requiere calibración
inactivo | KAL | Flexómetro | 1 | 3000 | mm | 1 | 2010-03-23 | 2012-03-23 | 24 | 2 | Wilson | 27-33 |  | Kalibrix |  | KDI1003-157 |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL296 | Cronómetro | 1 | - | s | 0.001 | 2010-07-08 | INACTIVO |  | 0 | Robic | SC-505 | - | Metrológi-K Laboratorios |  | T208-2010 | Cronómetro para calibración de durómetros | Calibración externa
ACTIVO | KAL297 | Indicador |  | 0-12.7 | mm | 0.001 | 2018-01-03 | 2020-01-03 | 24 | 2 | Mitutpyo | ID-C112MX | 1016009 |  |  | Certificado Kalibrix KBX1801-0048 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración externa
ACTIVO | KAL298 | Plano optico | 1 | 45 | mm |  | 2016-07-28 | N/A |  | 0 | Holex | 48138045 |  |  |  | Certificado CIO: CIO-IC-765/2016 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido) |  | No requiere calibración
ACTIVO | KAL299 | Jgo. Paralelas opticas | 4 | 12 - 12.37 | mm | -- | 2016-07-29 | N/A |  | 0 | Mitutoyo | 157-903 | 017279/005671/005937/006165 |  |  | Certificado CIO: CIO-IC-766/2016 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido) |  | No requiere calibración
ACTIVO | KAL300 | Mesa para comparadores O. | 1 | -- | -- | -- | 2016-07-29 | N/A |  | 0 | Mitutoyo | 172-132 | 000121504 |  |  |  |  | No requiere calibración
ACTIVO | KAL407 | Báscula | 1 | 0-3000 gr | gr | 0.01 gr | 2016-08-31 | 2018-08-31 | 24 | 2 | WIM Systems | WPB-3K-2 | 1106009020 | Kalibrixcal | KBX1608-1061 | Certificado Kalibrixcal: KBX1608-1061 (Patrón Nacional de Masa CENAM) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL600 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 3.10 | μm |  | 2015-02-09 | INACTIVO | 30 | 2.5 | Mitutoyo | 178-601 | 232087 |  |  | Certificado CIDESI: LMD-150121 (Patron Nacional de Longitud CENAM) | Calibración de Rugosimetros (Ra=3.08 Rmax=10.15) | No requiere calibración
INACTIVO | KAL602 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra,Rp,Rz, | μm |  | 2015-10-02 | INACTIVO | 24 | 2 | RUGOTEST | 102 LCA CEA | -- |  |  | Certificado CIDESI: LMD-152490 (Patron Nacional de Longitud CENAM) | Calibración de Rugosimetros | Calibración externa
ACTIVO | KAL603 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 2.97 | μm |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 24 | 2 | TESA | 6Q003 | 06960041 |  |  | Certificado CIDESI: LMD-162000 (Patron Nacional de Longitud CENAM) | Calibración de Rugosimetros | Calibración externa
ACTIVO | KAL604 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 2.94 | μm |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 24 | 2 | MITUTOYO | 178-602 | 342841006 |  |  | Certificado CIDESI: LMD-161999 (Patron Nacional de Longitud CENAM) | Calibración de Rugosimetros | Calibración externa
INACTIVO | KAL605 | Anillo Patrón | 1 | 14 | mm | X | Pendiente | #VALUE! | 12 | 1 | hs | N/A | N/A | Cenam
INACTIVO | KAL606 | Anillo Patrón | 1 | 50 | mm | X | Pendiente | #VALUE! | 12 | 1 | hs | N/A | N/A | Cenam
INACTIVO | KAL607 | Anillo Patrón | 1 | 100.001 | mm | X | Pendiente | #VALUE! | 12 | 1 | hs | N/A | N/A | Cenam
INACTIVO | KAL608 | Escala Patrón | 1 | 0-300 | mm | 0.5 mm | Pendiente | #VALUE! | 24 | 2 | Mitutoyo | HL 2-300 | 104722 | Mitutoyo | Mitutoyo | Certificado Mitutoyo: UK17-S0379
Formulas:
Fecha Sig. Cal. = DATE(YEAR([Fecha ultima Cal.]), MONTH([Fecha ultima Cal.])+[Intervalo (meses)], DAY([Fecha ultima Cal.]))
Note on A8: KALIBRIX: Activo, Inactivo, Extraviado, Dañado, En reparación
Note on B8: KALIBRIX: Número consecutivo por área
Note on C8: KALIBRIX: Descripción del equipo o instrumento
Note on D8: KALIBRIX: Número de piezas que componen al equipo
Note on E8: KALIBRIX: Alcance del sistema o instrumento
Note on F8: KALIBRIX: De acuerdo al instrumento y al SI
Note on G8: KALIBRIX: Dato del sistema o equipo
Note on H8: KALIBRIX: Fecha de calibración emitido en certificado
Note on I8: KALIBRIX: Formula dependiente de H e I
Note on J8: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on K8: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on L8: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on M8: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on N8: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on O8: KALIBRIX: Del laboratorio encargado de la calibración
Note on P8: KALIBRIX: Del certificado recibido
Note on Q8: KALIBRIX: Información relacionada al sistema o equipo
Note on I33: TRESCAL: Bloque de 200 mm proxima calibracion para enero de 2020.
Note on Q33: TRESCAL: Certificado Cenam para bloque de 200 mm CNM-CC-740-599/2017 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
Note on I93: TRESCAL: No se calibró porque esta rota.